## E703
Modbus Register Address and E703 Register Address Map |  |  |  | Modbus Register Address and E703 CM Address Map | [8 empty] | Address Register description about E703.11
MB_Addr | ArrayIndex | Reg_Addr | Note | MB_Addr | ArrayIndex | CM_Addr | CM_Type | Note |  |  | CM_Type | CM_Addr | Reg_Addr | FuncGroup
1024 | 0 | 0x00 | CFG_CAL0 | 1280 | 0 | 0x00 | FCT Area | SER0,Lower word of the serial number |  |  | FCT Area | 0x1A | 0x00 | CFG_CAL0 | Chip Calibration
1025 | 1 | 0x02 | CFG_CAL1 | 1281 | 1 | 0x02 | FCT Area | SER1,Higher word of the serial number |  |  | FCT Area | 0x1C | 0x02 | CFG_CAL1
1026 | 2 | 0x04 | CFG_EN | 1282 | 2 | 0x04 | FCT Area | RATIO_DAC01 |  |  | FCT Area | 0x1E |  | [15:8]: CRC8 (over bytes 0x00 ... 0x1E) [7:0]: reserved, must be set to 0
1027 | 3 | 0x06 | CFG_SPI_I2C | 1283 | 3 | 0x06 | FCT Area | RATIO_DAC23 |  |  | Usr Area | 0x20 | 0x04 | CFG_EN
1028 | 4 | 0x08 | CFG_PADS0 | 1284 | 4 | 0x08 | FCT Area | RATIO_DAC45 |  |  | Usr Area | 0x22 | 0x06 | CFG_SPI_I2C | Interfaces
1029 | 5 | 0x0A | CFG_PADS1 | 1285 | 5 | 0x0A | FCT Area | ABS_V_DAC01 |  |  | Usr Area | 0x24 | 0x08 | CFG_PADS0
1030 | 6 | 0x0C | CFG_PADS2 | 1286 | 6 | 0x0C | FCT Area | ABS_V_DAC23 |  |  | Usr Area | 0x26 | 0x0A | CFG_PADS1
1031 | 7 | 0x0E | CFG_PERIOD | 1287 | 7 | 0x0E | FCT Area | ABS_V_DAC45 |  |  | Usr Area | 0x26 | 0x0A | CFG_PADS1 (during sleep mode entry)
1032 | 8 | 0x10 | CFG_AODO | 1288 | 8 | 0x10 | FCT Area | ABS_I_DAC01 |  |  | Usr Area | 0x28 | 0x0C | CFG_PADS2
1033 | 9 | 0x12 | CFG_SBC_INTF | 1289 | 9 | 0x12 | FCT Area | ABS_I_DAC23 |  |  | Usr Area | 0x2A | 0x0E | CFG_PERIOD
1034 | 10 | 0x14 | CFG_ADC | 1290 | 10 | 0x14 | FCT Area | ABS_I_DAC45 |  |  | Usr Area | 0x2C | 0x10 | CFG_AODO
1035 | 11 | 0x16 | CFG_LP0 | 1291 | 11 | 0x16 | FCT Area | G01 |  |  | Usr Area | 0x2E | 0x12 | CFG_SBC_INTF | Sensor Analog Front End and ADC Filter
1036 | 12 | 0x18 | CFG_LP1 | 1292 | 12 | 0x18 | FCT Area | G2OFF |  |  | Usr Area | 0x30 | 0x14 | CFG_ADC
1037 | 13 | 0x1A | CFG_AFE0 | 1293 | 13 | 0x1A | FCT Area | CFG_CAL0 |  |  | Usr Area | 0x32 | 0x16 | CFG_LP0
1038 | 14 | 0x1C | CFG_AFE1 | 1294 | 14 | 0x1C | FCT Area | CFG_CAL1 |  |  | Usr Area | 0x34 | 0x18 | CFG_LP1
1039 | 15 | 0x1E | CFG_AFE2 | 1295 | 15 | 0x1E | FCT Area | [15:8]: CRC8 (over bytes 0x00 ... 0x1E) [7:0]: reserved, must be set to 0 |  |  | Usr Area | 0x36 | 0x1A | CFG_AFE0
|  |  |  | 1296 | 16 | 0x20 | Usr Area | CFG_EN |  | 访问 | Usr Area | 0x38 | 0x1C | CFG_AFE1
1040 | 16 | 0x22 | CMD | 1297 | 17 | 0x22 | Usr Area | CFG_SPI_I2C |  |  | Usr Area | 0x3A | 0x1E | CFG_AFE2
|  |  |  | 1298 | 18 | 0x24 | Usr Area | CFG_PADS0 |  | 访问
1041 | 17 | 0x26 | ADC_TC | 1299 | 19 | 0x26 | Usr Area | CFG_PADS1 |  |  |  |  | 0x22 | CMD | Command
1042 | 18 | 0x28 | ADC_T | 1300 | 20 | 0x28 | Usr Area | CFG_PADS2
1043 | 19 | 0x2A | ADC_S | 1301 | 21 | 0x2A | Usr Area | CFG_PERIOD |  | 访问 |  |  | 0x26 | ADC_TC | Results
1044 | 20 | 0x2C | DSP_AODO | 1302 | 22 | 0x2C | Usr Area | CFG_AODO |  |  |  |  | 0x28 | ADC_T
1045 | 21 | 0x2E | DSP_T | 1303 | 23 | 0x2E | Usr Area | CFG_SBC_INTF |  |  |  |  | 0x2A | ADC_S
1046 | 22 | 0x30 | DSP_S | 1304 | 24 | 0x30 | Usr Area | CFG_ADC |  | 访问 |  |  | 0x2C | DSP_AODO
1047 | 23 | 0x32 | STATUS_SYNC | 1305 | 25 | 0x32 | Usr Area | CFG_LP0 |  | 访问 |  |  | 0x2E | DSP_T
1048 | 24 | 0x34 | HW_DIAG | 1306 | 26 | 0x34 | Usr Area | CFG_LP1 |  | 访问 |  |  | 0x30 | DSP_S
1049 | 25 | 0x36 | STATUS | 1307 | 27 | 0x36 | Usr Area | CFG_AFE0 |  |  |  |  | 0x32 | STATUS_SYNC | Status
1050 | 26 | 0x38 | Version number of the chip | 1308 | 28 | 0x38 | Usr Area | CFG_AFE1 | PGA1/Offset | 访问 |  |  | 0x34 | HW_DIAG
|  |  |  | 1309 | 29 | 0x3A | Usr Area | CFG_AFE2 |  |  |  |  | 0x36 | STATUS
1051 | 27 | 0x46 | Status flags of the CM | 1310 | 30 | 0x3C | Usr Area | User data |  |  |  |  | 0x38 | Version number of the chip | Unique Serial Number
1052 | 28 | 0x48 | Read data of the CM | 1311 | 31 | 0x3E | Usr Area | T_O：Temperature prescaling offset coefficient
1053 | 29 | 0x4A | Write data of the CM | 1312 | 32 | 0x40 | Usr Area | T_F：Temperature prescaling gain coefficient |  |  |  |  | 0x46 | Status flags of the CM | Configuration Memory (CM) Access Register
|  |  |  | 1313 | 33 | 0x42 | Usr Area | S_O：Pressure prescaling offset coefficient6.3.2.1 |  |  |  |  | 0x48 | Read data of the CM
1054 | 30 | 0x4E | Address and command register of the CM | 1314 | 34 | 0x44 | Usr Area | S_F：Pressure prescaling gain coefficient |  |  |  |  | 0x4A | Write data of the CM
1055 | 31 | 0x50 | SER0,Lower word of the serial number | 1315 | 35 | 0x46 | Usr Area | S0：Standard pressure sensor coefficient
1056 | 32 | 0x52 | SER1,Higher word of the serial number | 1316 | 36 | 0x48 | Usr Area | S1：Standard pressure sensor coefficient |  |  |  |  | 0x4E | Address and command register of the CM
1057 | 33 | 0x54 | RATIO_DAC01 | 1317 | 37 | 0x4A | Usr Area | S2：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x00 | 0x50 | SER0,Lower word of the serial number | Unique Serial Number
1058 | 34 | 0x56 | RATIO_DAC23 | 1318 | 38 | 0x4C | Usr Area | S3：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x02 | 0x52 | SER1,Higher word of the serial number
1059 | 35 | 0x58 | RATIO_DAC45 | 1319 | 39 | 0x4E | Usr Area | S4：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x04 | 0x54 | RATIO_DAC01 | Static Registers
1060 | 36 | 0x5A | ABS_V_DAC01 | 1320 | 40 | 0x50 | Usr Area | S5：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x06 | 0x56 | RATIO_DAC23
1061 | 37 | 0x5C | ABS_V_DAC23 | 1321 | 41 | 0x52 | Usr Area | S6：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x08 | 0x58 | RATIO_DAC45
1062 | 38 | 0x5E | ABS_V_DAC45 | 1322 | 42 | 0x54 | Usr Area | S7：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x0A | 0x5A | ABS_V_DAC01
1063 | 39 | 0x60 | ABS_I_DAC01 | 1323 | 43 | 0x56 | Usr Area | S8：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x0C | 0x5C | ABS_V_DAC23
1064 | 40 | 0x62 | ABS_I_DAC23 | 1324 | 44 | 0x58 | Usr Area | S9：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x0E | 0x5E | ABS_V_DAC45
1065 | 41 | 0x64 | ABS_I_DAC45 | 1325 | 45 | 0x5A | Usr Area | S10：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x10 | 0x60 | ABS_I_DAC01
1066 | 42 | 0x66 | G01 | 1326 | 46 | 0x5C | Usr Area | S11：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x12 | 0x62 | ABS_I_DAC23
1067 | 43 | 0x68 | G2OFF | 1327 | 47 | 0x5E | Usr Area | S12：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x14 | 0x64 | ABS_I_DAC45
1068 | 44 | 0x6A | User data | 1328 | 48 | 0x60 | Usr Area | S13：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x16 | 0x66 | G01
1069 | 45 | 0x6C | T_O：Temperature prescaling offset coefficient | 1329 | 49 | 0x62 | Usr Area | S14：Standard pressure sensor coefficient |  |  | FCT Area | 0x18 | 0x68 | G2OFF
1070 | 46 | 0x6E | T_F：Temperature prescaling gain coefficient | 1330 | 50 | 0x64 | Usr Area | S15：Standard pressure sensor coefficient |  |  | Usr Area | 0x3C | 0x6A | User data | User Data
1071 | 47 | 0x70 | S_O：Pressure prescaling offset coefficient6.3.2.1 | 1331 | 51 | 0x66 | Usr Area | T0：Temperature sensor coefficient |  |  | Usr Area | 0x3E | 0x6C | T_O：Temperature prescaling offset coefficient | DSP Parameters
1072 | 48 | 0x72 | S_F：Pressure prescaling gain coefficient | 1332 | 52 | 0x68 | Usr Area | T1：Temperature sensor coefficient |  |  | Usr Area | 0x40 | 0x6E | T_F：Temperature prescaling gain coefficient
1073 | 49 | 0x74 | S0：Standard pressure sensor coefficient | 1333 | 53 | 0x6A | Usr Area | T2：Temperature sensor coefficient |  |  | Usr Area | 0x42 | 0x70 | S_O：Pressure prescaling offset coefficient6.3.2.1
1074 | 50 | 0x76 | S1：Standard pressure sensor coefficient | 1334 | 54 | 0x6C | Usr Area | T3：Temperature sensor coefficient |  |  | Usr Area | 0x44 | 0x72 | S_F：Pressure prescaling gain coefficient
1075 | 51 | 0x78 | S2：Standard pressure sensor coefficient | 1335 | 55 | 0x6E | Usr Area | ALARM_LO (CFG_EN.scale_out_en = 0/1) |  |  | Usr Area | 0x46 | 0x74 | S0：Standard pressure sensor coefficient
1076 | 52 | 0x7A | S3：Standard pressure sensor coefficient | 1336 | 56 | 0x70 | Usr Area | ALARM_HI (CFG_EN.scale_out_en = 0/1) |  |  | Usr Area | 0x48 | 0x76 | S1：Standard pressure sensor coefficient
1077 | 53 | 0x7C | S4：Standard pressure sensor coefficient | 1337 | 57 | 0x72 | Usr Area | AODO_O：AODO output scaling offset coefficient |  |  | Usr Area | 0x4A | 0x78 | S2：Standard pressure sensor coefficient
1078 | 54 | 0x7E | S5：Standard pressure sensor coefficient | 1338 | 58 | 0x74 | Usr Area | AODO_F：AODO output scaling gain coefficient |  |  | Usr Area | 0x4C | 0x7A | S3：Standard pressure sensor coefficient
1079 | 55 | 0x80 | S6：Standard pressure sensor coefficient | 1339 | 59 | 0x76 | Usr Area | LIMIT_LO：AODO lower output limit and hysteresis |  |  | Usr Area | 0x4E | 0x7C | S4：Standard pressure sensor coefficient
1080 | 56 | 0x82 | S7：Standard pressure sensor coefficient | 1340 | 60 | 0x78 | Usr Area | LIMIT_HI：AODO upper output limit and hysteresis |  |  | Usr Area | 0x50 | 0x7E | S5：Standard pressure sensor coefficient
1081 | 57 | 0x84 | S8：Standard pressure sensor coefficient | 1341 | 61 | 0x7A | Usr Area | ERR_MASK：Error flag signaling settings |  |  | Usr Area | 0x52 | 0x80 | S6：Standard pressure sensor coefficient
1082 | 58 | 0x86 | S9：Standard pressure sensor coefficient | 1342 | 62 | 0x7C | Usr Area | ERR_VAL_HI_LO：Lower and upper error value |  |  | Usr Area | 0x54 | 0x82 | S7：Standard pressure sensor coefficient
1083 | 59 | 0x88 | S10：Standard pressure sensor coefficient | 1343 | 63 | 0x7E | Usr Area | CRC16 (over 16 bit words 0x00 ... 0x07C) |  |  | Usr Area | 0x56 | 0x84 | S8：Standard pressure sensor coefficient
1084 | 60 | 0x8A | S11：Standard pressure sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x58 | 0x86 | S9：Standard pressure sensor coefficient
1085 | 61 | 0x8C | S12：Standard pressure sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x5A | 0x88 | S10：Standard pressure sensor coefficient
1086 | 62 | 0x8E | S13：Standard pressure sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x5C | 0x8A | S11：Standard pressure sensor coefficient
1087 | 63 | 0x90 | S14：Standard pressure sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x5E | 0x8C | S12：Standard pressure sensor coefficient
1088 | 64 | 0x92 | S15：Standard pressure sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x60 | 0x8E | S13：Standard pressure sensor coefficient
1089 | 65 | 0x94 | T0：Temperature sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x62 | 0x90 | S14：Standard pressure sensor coefficient
1090 | 66 | 0x96 | T1：Temperature sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x64 | 0x92 | S15：Standard pressure sensor coefficient
1091 | 67 | 0x98 | T2：Temperature sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x66 | 0x94 | T0：Temperature sensor coefficient
1092 | 68 | 0x9A | T3：Temperature sensor coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x68 | 0x96 | T1：Temperature sensor coefficient
1093 | 69 | 0x9C | ALARM_LO (CFG_EN.scale_out_en = 0/1) | [7 empty] | Usr Area | 0x6A | 0x98 | T2：Temperature sensor coefficient
1094 | 70 | 0x9E | ALARM_HI (CFG_EN.scale_out_en = 0/1) | [7 empty] | Usr Area | 0x6C | 0x9A | T3：Temperature sensor coefficient
1095 | 71 | 0xA0 | AODO_O：AODO output scaling offset coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x6E | 0x9C | ALARM_LO (CFG_EN.scale_out_en = 0)
1096 | 72 | 0xA2 | AODO_F：AODO output scaling gain coefficient | [7 empty] | Usr Area | 0x6E | 0x9C | ALARM_LO (CFG_EN.scale_out_en = 1)
1097 | 73 | 0xA4 | LIMIT_LO：AODO lower output limit and hysteresis | [7 empty] | Usr Area | 0x70 | 0x9E | ALARM_HI (CFG_EN.scale_out_en = 0)
1098 | 74 | 0xA6 | LIMIT_HI：AODO upper output limit and hysteresis | [7 empty] | Usr Area | 0x70 | 0x9E | ALARM_HI (CFG_EN.scale_out_en = 1)
1099 | 75 | 0xA8 | ERR_MASK：Error flag signaling settings | [7 empty] | Usr Area | 0x72 | 0xA0 | AODO_O：AODO output scaling offset coefficient
1100 | 76 | 0xAA | ERR_VAL_HI_LO：Lower and upper error value | [7 empty] | Usr Area | 0x74 | 0xA2 | AODO_F：AODO output scaling gain coefficient
[11 empty] | Usr Area | 0x76 | 0xA4 | LIMIT_LO：AODO lower output limit and hysteresis
1101 | 77 | 0xE4 | Analog output time window for special mode | [7 empty] | Usr Area | 0x78 | 0xA6 | LIMIT_HI：AODO upper output limit and hysteresis
[11 empty] | Usr Area | 0x7A | 0xA8 | ERR_MASK：Error flag signaling settings
[11 empty] | Usr Area | 0x7C | 0xAA | ERR_VAL_HI_LO：Lower and upper error value
[11 empty] | Usr Area | 0x7E |  | CRC16 (over 16 bit words 0x00 ... 0x07C)
[13 empty] | 0xE4 | Analog output time window for special mode | General Parameters

## 仿冷媒
PGS7000传感器和冷媒传感器的调试寄存器一致的寄存器说明
Modbus地址 |  | 意义说明
Hex | Dec
0x0300 | 768 | 温度相关Raw; | HDC3020的温度Raw；
0x0301 | 769 | 传感器原始Raw;
0x0302 | 770 | 温补后,加热电平补偿前的SRaw | 温补后加热电平补偿后，折线前SRaw
0x0303 | 771 | 折线算法后原始PPM；
0x0304 | 772 | 湿度补偿量;
0x0305 | 773 | 气压补偿量；
0x0306 | 774 | 湿度气压补偿后PPM的0.1倍； 未减DC_Y内包含的常量前；
0x0307 | 775 | 温度灵敏度后的ppm，支持正负和大数据，不再除以10，s32类型数据的低16位
0x0308 | 776 | 温度灵敏度后的ppm，支持正负和大数据，不再除以10，s32类型数据的高16位
0x0309 | 777 | 目标气体的0.1%LFL值； (Clipping处理后) | 目标气体的0.1%LFL值；暂无美化
0x030A | 778 | 报警标志；
0x030B | 779 | 监视加热电阻值对应的Raw，即Channel=AN6-DAC;GAIN=32对应Raw;
0x030C | 780 | 温度； TI HDC3020的温度；单位0.1℃；
0x030D | 781 | 湿度； TI HDC3020的相对湿度；单位0.1%；
0x030E | 782 | 气压； TW CMP201的气压；单位10Pa；
0x030F | 783 | Delta_Raw; 调整常量；
0x0310 | 784 | Delta_PPM1; 调整常量；
0x0311 | 785 | DC_Y; 调整常量；TableY里面增加的常量；默认35000(R454B)/25000(R32)
0x0312 | 786 | DAC调节参数； | 泄漏报警临界值。以0.1%LFL为单位，有效值[0,1000]
0x0313 | 787 | 目标气体的0.1%LFL值； (未做Clipping处理)
0x0314 | 788 | HumiComp_S0 L16Bit; 湿度补偿参数S0的低16位组成的整数；
0x0315 | 789 | HumiComp_S0 H16Bit; 湿度补偿参数S0的高16位组成的整数；
0x0316 | 790 | HumiComp_S1 L16Bit; 湿度补偿参数S1的低16位组成的整数；
0x0317 | 791 | HumiComp_S1 H16Bit; 湿度补偿参数S1的高16位组成的整数；
0x0318 | 792 | HumiComp_S2 L16Bit; 湿度补偿参数S2的低16位组成的整数；
0x0319 | 793 | HumiComp_S2 H16Bit; 湿度补偿参数S2的高16位组成的整数；
0x031A | 794 | HumiComp_S3 L16Bit; 湿度补偿参数S3的低16位组成的整数；
0x031B | 795 | HumiComp_S3 H16Bit; 湿度补偿参数S3的高16位组成的整数；
0x031C | 796 | HumiComp_S4 L16Bit; 湿度补偿参数S4的低16位组成的整数；
0x031D | 797 | HumiComp_S4 H16Bit; 湿度补偿参数S4的高16位组成的整数；
0x031E | 798 | HumiComp_S5 L16Bit; 湿度补偿参数S5的低16位组成的整数；
0x031F | 799 | HumiComp_S5 H16Bit; 湿度补偿参数S5的高16位组成的整数；
0x0320 | 800 | HumiComp_S6 L16Bit; 湿度补偿参数S6的低16位组成的整数；
0x0321 | 801 | HumiComp_S6 H16Bit; 湿度补偿参数S6的高16位组成的整数；
0x0322 | 802 | HumiComp_S7 L16Bit; 湿度补偿参数S7的低16位组成的整数；
0x0323 | 803 | HumiComp_S7 H16Bit; 湿度补偿参数S7的高16位组成的整数；
0x0324 | 804 | HumiComp_S8 L16Bit; 湿度补偿参数S8的低16位组成的整数；
0x0325 | 805 | HumiComp_S8 H16Bit; 湿度补偿参数S8的高16位组成的整数；
0x0326 | 806 | HumiComp_Flag; 湿度补偿参数是否启动开关；
0x0327 | 807 | 记录信息寄存器，可帮助上位机记录信息，对固件无功能性影响；默认0；
0x0328 | 808 | PresComp_K0_L16Bit; 气压补偿参数K0的低16位组成的整数；
0x0329 | 809 | PresComp_K0_H16Bit; 气压补偿参数K0的高16位组成的整数；
0x032A | 810 | PresComp_K1_L16Bit; 气压补偿参数K1的低16位组成的整数；
0x032B | 811 | PresComp_K1_H16Bit; 气压补偿参数K1的高16位组成的整数；
0x032C | 812 | PresComp_K2_L16Bit; 气压补偿参数K2的低16位组成的整数；
0x032D | 813 | PresComp_K2_H16Bit; 气压补偿参数K2的高16位组成的整数；
0x032E | 814 | PresComp_Flag; 气压补偿参数是否有效的标志；
0x032F | 815 | 固件获取的量程数据的低16位。单位PPM;
0x0330 | 816 |  | SelfMoni_Enable，自监控功能开关。0关闭(默认)，1打开，关闭会擦除失效标识；
0x0331 | 817 |  | SelfMoni_DriftLimit,自监控功能的判断临界值，单位PPM；R454B默认5700；R32默认7200； 如果DriftLimit变大，会清除失效标识；下次重新判断再更新；
0x0332 | 818 |  | SelfMoni_DriftFault,自监控功能报错标志。0未失效，1失效；
0x0333 | 819 |  | 用于判断Drift的未强制处理目标气体的PPM；
0x0334 | 820 |  | 老化测试中的高温时间，单位分钟；默认0
0x0335 | 821 |  | 温度循环测试中的低温时间，单位分钟；默认0
0x0336 | 822 | 序列号的年月日信息；TimeSn_Time，默认0，年7位，月4位，日5位
0x0337 | 823 | 序列号的年数字信息；TimeSn_SN，默认0
0x0338 | 824 | 用于判断Drift的未强制处理目标气体的PPM；s32型数据的低2字节
0x0339 | 825 | 用于判断Drift的未强制处理目标气体的PPM；s32型数据的高2字节
0x033A | 826 | SRaw的滤波点数。
0x033B | 827 | 预热时间ms值。
0x033C | 828 | 冷却时间ms值。
0x033D | 829 | 气压补偿算法气压增量基准值，单位10Pa，默认10000，代表100KPa。
0x033E | 830 | 温补参数，SRaw温补对应的基准TRaw数据。
0x033F | 831 | 温补参数，SRaw温补对应的0次方参数,16位。
0x0340 | 832 | 温补参数，SRaw温补对应的1次方参数,16位。
0x0341 | 833 | 温补参数，SRaw温补对应的2次方参数的低16位。
0x0342 | 834 | 温补参数，SRaw温补对应的2次方参数的高16位。
0x0343 | 835 | 温补参数，SRaw温补对应的3次方参数的低16位。
0x0344 | 836 | 温补参数，SRaw温补对应的3次方参数的高16位。
0x0345 | 837 | 指定使用第几个旧值，折线算法后缓存5个原始PPM值，Data0,1,2,3,4,从新到旧；
0x0346 | 838 | 使用寿命报警临界值；默认值：15年的天数，5475
0x0347 | 839 | 使用寿命预警临界值；默认值：14.5年天数，5295
0x0348 | 840 | 湿度变化快慢临界值，单位是0.1%RH/s;范围是[0,1000].譬如:若设为25,则是每秒变化2.5%RH;
0x0349 | 841 | 固件计算出来的湿度变化速度量。单位是0.1%RH/s;
0x034A | 842 | 参数校验和数据；覆盖参数的校验和，按照u8计算；
0x034B | 843 | 异常标识数据
0x034C | 844 | 加热电阻控制,每个加热周期的加热时间，ms；
0x034D | 845 | 加热电阻控制,每个加热周期的总时间，ms；
0x034E | 846 | 加热电平电路补偿，HtComp_TRaw_Base是温度TRaw的增量基准；默认65535；
0x034F | 847 | 加热电平电路补偿，HtComp_HtRaw_Base是HtRaw的增量基准；默认65535；
0x0350 | 848 | 加热电平电路补偿，HtComp_Kh是求实时基准点用的参数；默认0；
0x0351 | 849 | 加热电平电路补充，HtComp_SP确定是否补偿的参数；默认65535；
0x0352 | 850 | 加热电平电路补偿，HtComp_Ks是求补偿量的一个参数；默认0；
0x0353 | 851 | 加热电平电路补偿，也就是Ch=AN6-DAC,Gain=32,DAC设置值；HtMoni_Dac;
0x0354 | 852 | 加热电平电路补偿，监视加热电阻值对应的Raw，即Channel=AN6-DAC;GAIN=32对应Raw;
0x0355 | 853 | 温度相关Raw；
0x0356 | 854 | 加热电平电路补偿，实时监视电平基准值HtRaw_Base_rt;
0x0357 | 855 | 加热电平电路补偿，Dlt_P0;
0x0358 | 856 | 加热电平电路补偿，Dlt_P;
0x0359 | 857 | 加热电平电路补偿，加热电平实时HtRaw_rt和HtRaw_Base_rt的差值;
0x035A | 858 | 温补后,加热电平补偿前的SRaw
0x035B | 859 | 加热电平电路补偿，总的补偿量；
0x035C | 860 | 温补后,加热电平补偿后的SRaw
0x035D | 861 | ASC_Func_En:ASC功能开关,Bit0是手动开关，Bit1是参数状态，3表示正常工作。 | RW NVM
0x035E | 862 | ASC_PPM_HighTh：ASC判断漂移临界值1。单位PPM； | RW NVM
0x035F | 863 | ASC_PPM_LowTh：ASC判断漂移临界值2。单位PPM； | RW NVM
0x0360 | 864 | ASC_Tmpr_RateTh：ASC温度变化速度临界值。单位0.1℃/Min | RW NVM
0x0361 | 865 | ASC_Humi_RateTh：ASC湿度变化速度临界值。单位0.1%/Min | RW NVM
0x0362 | 866 | ASC_Tmpr_Rt：温度实时值。单位0.1℃;
0x0363 | 867 | ASC_Humi_Rt：湿度实时值。单位0.1%;
0x0364 | 868 | ASC_Tmpr_RateMax30M：本30min内当前温度变化率最大值。单位0.1℃/Min
0x0365 | 869 | ASC_Humi_RateMax30M：本30min内当前湿度变化率最大值。单位0.1%/Min
0x0366 | 870 | ASC_Adjust_Cnt:ASC的校准次数。 | RW NVM
0x0367 | 871 | ASC_Adjust_Value1:ASCde校准值。 | RW NVM
0x0368 | 872 | ASC_Adjust_Value2:ASCde校准值。 | RW NVM
0x0369 | 873 | ASC_Adjust_Value3:ASCde校准值。 | RW NVM
0x036A | 874 | ASC_Adjust_Value3:ASCde校准值。
0x036B | 875 | ASC_Adjust_Value3:ASCde校准值。
0x036C | 876 | ASC_Adjust_Value3:ASCde校准值。
0x036D | 877 | ASC_Tmpr_Rate：温度变化率实时值。单位0.1℃/Min | R
0x036E | 878 | ASC_Humi_Rate：湿度变化率实时值。单位0.1%/Min | R
0x036F | 879 | ASC_Fast_Flag：快速ASC成功和失败的次数，低字节是成功次数，高字节是失败次数。
0x0370 | 880 | ASC_Fast_Value：如果有失败动作，记录失败时候对应的平均PPM值。
0x0371 | 881 | ASC:PPM同向连续变化量大于1%LFL的次数，实时值。
0x0372 | 882 | ASC:PPM同向连续变化量大于1%LFL的次数的最大值，本30min内。
0x0373 | 883 | 防冷凝功能，加热PWM，HeatBoard_Duty
0x0374 | 884 | 防冷凝功能，加热PWM，HeatBoard_Period
0x0375 | 885 | 防冷凝功能，满足条件多久后执行加热，预加热时间，HeatBoard_PreTime，单位s
| 775 | 最终的PPM值，32位
776
| 784 | 可手工调节的PPM量；
| 786 | 漏气判断PPM临界值